# 触觉阵列传感器 空载-恒定负载-空载 数据时漂/零漂分析报告

版本：DSv4 · 因果在线算法版
日期：2026-09-16
数据目录：D:\workshop\Processing\multi-device-cascade-host-cpp\temp\右拇指指尖
输出目录：D:\workshop\Processing\multi-device-cascade-host-cpp\temp\右拇指指尖\DSv4
数据文件：数据1/数据2/数据3 下 device_001_seg000.csv 与 device_001_seg000_kalman_compensated.csv

## 0. 结论摘要

- 时漂是负载依赖的，而不是全局共模漂移。三组数据主通道 ch17 在恒定负载段分别漂移 +0.625 N（64.3%）、+0.710 N（65.3%）、+0.612 N（51.3%）；而未受载参考通道负载段斜率仅为 -0.014~+0.47 mN/s，远小于受载通道的 2.4~4.7 mN/s。时漂形态更接近对数/指数饱和过程，线性拟合在数据2/3上明显偏差。

- 零漂表现为两类：① 每次上电/采样的初始零点不一致，ch17 前空载基线分别为 0.122 / 0.078 / 0.011 N；② 空载段内存在暖机爬升，ch17 前空载斜率约 1.4~4.3 mN/s。卸载后 0.2~2.4 s 基本恢复，稳态后残余为 +2.0% / -7.2% / -0.9% 阶跃。

- 在严格因果（causal）约束下，推荐“接触门控自适应基线 + 参数化对数漂移 Kalman + 3 点因果中值”。以留一法（leave-one-session-out）标定超参数，测试段算法不使用任何未来样本，主通道漂移从 51~65% 降至 1.01.5%，负载段 RMSE 从 42~46% 降至 3.53.9%，阶跃保持率 99.899.9%，卸载后残差被门控基线吸收到 -0.7%+0.2%。

- 主机现有 *_kalman_compensated.csv 只解决了零漂，没有解决负载段时漂：其 ch17 负载漂移仍为 45.7~73.0%。

- 本报告所有自行实现的算法均通过“截断输入因果性校验”：在多个时间点截断数据重跑，输出与完整运行完全一致（最大误差 0）。

## 1. 数据与因果性定义

### 1.1 数据概况

| 数据 | 帧数 | 时长 | 前空载 | 恒定负载 | 后空载 | ch17 阶跃 | ch17 时漂 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据1 | 16355 | 162.7 s | 0~8.3 s | 8.3~115.4 s（107.1 s） | 115.4~162.7 s | 0.972 N | +0.625 N（64.3%） |
| 数据2 | 23536 | 234.2 s | 0~12.4 s | 12.4~159.5 s（147.2 s） | 159.5~234.2 s | 1.088 N | +0.710 N（65.3%） |
| 数据3 | 19137 | 190.4 s | 0~10.6 s | 10.6~135.7 s（125.1 s） | 135.7~190.4 s | 1.192 N | +0.612 N（51.3%） |

- 阵列布局为 9×7，layout_mask 中 31 个有效点位对应 CSV 的 ch0~ch30；ch17 为三组数据共同的主受载通道。

- elapsed 时间戳中位间隔 15 ms（约 66.7 Hz），但存在约 38% 的重复时间戳；session.json 记录 observed_fps≈100.5。滤波设计应按实际样本索引/单调时间处理，建议后续采集修复时间戳。

- 数值为 processed_display 力值（N），量化台阶 0.001 N。

图1 数据总览

### 1.2 本报告的“因果”含义

- 任意 n 时刻输出 y[n] 只允许使用 x[0..n]、已检测到的接触/脱离事件、以及离线标定好的常数（阈值、τ、滤波系数）。

- 禁止：整段未来数据拟合、零相位滤波 filtfilt、中心小波/中心中值、全段最小二乘去趋势等非因果操作。

- 超参数标定：用留一法在另外两段记录上离线完成，测试段完全不参与选参。

- 验证：对每个实现，在 25%/60%/85% 等位置截断输入重跑，输出与完整运行前段完全一致，见 results/causality_check.json。

## 2. 数据特征分析（诊断性批处理，不用于算法输出）

### 2.1 时漂：负载依赖、近似对数/指数饱和

对负载段 ch17 分别拟合线性、指数 a(1-e^{-t/τ})+c、对数 a·log1p(t)+b：

| 数据 | 线性 R² | 指数 R²（τ） | 对数 R² | 线性斜率 | 末段漂移/阶跃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据1 | 0.913 | 0.953（τ=63.7 s） | 0.919 | 4.70 mN/s | 64.3% |
| 数据2 | 0.805 | 0.833（τ=74.4 s） | 0.893 | 2.55 mN/s | 65.3% |
| 数据3 | 0.778 | 0.915（τ=34.2 s） | 0.954 | 3.08 mN/s | 51.3% |

- 漂移不是纯线性：前 10~20 s 增长较快，随后趋缓，因此单一指数或单对数都不能跨三组完全统一。更可能是指数族/粘弹性蠕变过程，建议后续用双指数或 a·log1p(t/τ_L) 并增加标定数据。

- 漂移斜率与通道阶跃响应显著相关（r = 0.756 / 0.817 / 0.758），说明“负载越大、漂移越大”，这是负载依赖时漂的直接证据。

图2 时漂形态拟合

### 2.2 零漂：初始零偏、暖机爬升、卸载恢复

| 数据 | ch17 前空载基线 | 前空载段斜率 | 卸载恢复 τ | 卸载后 2~5 s | 稳态后基线 | 稳态零漂/阶跃 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据1 | 0.122 N | 2.36 mN/s | 0.22 s | 0.138 N | 0.125 N | +0.3% |
| 数据2 | 0.078 N | 4.27 mN/s | 2.39 s | 0.000 N | 0.000 N | -7.2% |
| 数据3 | 0.011 N | 1.44 mN/s | 1.82 s | 0.000 N | 0.000 N | -0.9% |

- 初始零偏随采样/上电状态变化，数据1 的 ch17 一开机就有 0.11~0.12 N；数据2 在 12 s 前空载内从约 0.035 N 爬到 0.083 N，属于暖机/基线建立过程。

- 卸载恢复很快（0.2~2.4 s 时间常数），之后接近新的基线；因此“稳态零漂”较小，但若在卸载后立刻取数会看到明显残差。

- 空间上，零偏集中在少数通道（数据1 有 ch5、ch10、ch12、ch17 等 8 个非零基线通道；数据2 有 7 个；数据3 基本为 0）。

图3 零漂分析

### 2.3 阵列空间特征

- 响应集中在 ch17 周围区域，与 9×7 指尖布局一致。

- 漂移大的通道基本就是响应大的通道；未受载通道热图接近 0。

- 这说明不能用“全部通道减去同一个参考通道”来修时漂，但参考通道可用于修共模零漂和共模噪声。

图4 响应/漂移/零偏空间图

### 2.4 共模性与噪声

- 数据1/3 的未受载参考组在负载段有 0.26/0.47 mN/s 的微弱共模漂移，数据2 基本为 0；与受载组 2.5~4.7 mN/s 相比可忽略。

- 量化台阶 0.001 N；前空载 3 s 噪声 std 中位 0~0.0075 N、最大 0.0025~0.0222 N；约 55~70% 的相邻样本存在量化跳变。

图5 共模检验与响应-漂移关系

## 3. 候选算法分析与因果性筛选

从单点 DSP 与阵列信号处理两个角度筛选，只保留因果可实现或可改造为因果的方法进入实测。

### 3.1 单点数字信号处理

| 候选算法 | 能否因果 | 对时漂 | 对零漂 | 静态力保持 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 静态去皮 / 自动调零 | 是 | 无效 | 好 | 好 | 实现为基础 |
| 接触门控自适应基线 | 是 | 无效（接触中基线冻结） | 好 | 好 | 实现 gate_baseline |
| 一阶高通 / EMA 基线跟踪 | 是 | 可压漂但把恒定负载当漂移衰减 | 中 | 差 | 实现 ema_hp，作为反例 |
| 因果中值/均值滤波 | 是 | 无效 | 无效 | 好 | 只作去量化噪声后级 |
| 线性趋势 RLS 外推 | 是 | 部分有效 | 依赖前端 | 好 | 实现 rls_linear |
| 指数/对数参数模型 + RLS | 是 | 好 | 依赖前端 | 好 | 实现 rls_exp、rls_log |
| 参数化漂移状态 Kalman | 是 | 最好 | 依赖前端 | 好 | 实现 kalman_log，推荐 |
| 随机游走漂移 Kalman（无参数模型） | 是但不可辨识 | 长时间会把静态阶跃也吸进漂移 | 中 | 差 | 理论排除，不实测 |
| 小波去趋势（滑动窗） | 可因果 | 与高通等价 | 中 | 差 | 理论排除，不实测 |
| Whittaker ALS / filtfilt 零相位低通 | 否 | — | — | — | 非因果，排除 |
| 全段最小二乘去趋势 | 否 | — | — | — | 非因果，排除 |

### 3.2 阵列信号处理

| 候选算法 | 能否因果 | 对时漂 | 对零漂 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 未受载参考通道共模扣除 | 是 | 只修共模，本数据共模很小 | 好 | 实现 ref_common，证实时漂非共模 |
| 阵列总力接触检测 + 门控基线 | 是 | 无效 | 好 | 所有算法前端使用 |
| 阵列联合标定共享时间核 τ，通道独立增益 RLS/Kalman | 是 | 好 | 依赖前端 | 实现 rls_exp/log、kalman_log 的 τ 标定 |
| 通道间共同归一化漂移状态（当前样本跨通道平均） | 是 | 因各通道漂移/响应比不一致，实测劣于逐通道增益 | 依赖前端 | 原型测试后不选入 |
| 空间正则化（邻域增益平滑） | 是 | 可降低逐通道估计方差 | 依赖前端 | 数据量不足，暂不选入 |
| PCA/ICA/RPCA 批处理分离漂移子空间 | 多为非因果 | 静态接触与漂移空间模式相近，低秩分解难分离 | 中 | 非因果/不可靠，排除 |

## 4. 因果算法实现与参数

全部代码见 DSv4/scripts/algorithms_causal.py，入口 apply_all_causal()。

### 4.1 共同前端：接触门控自适应基线

- 阵列总力 total[k] = Σ ch。

- total[k] ≤ thr：baseline[k] = α·x[k] + (1-α)·baseline[k-1]，α=0.005（时间常数约 3 s）。

- total[k] > thr：基线冻结，防止把接触阶跃学进基线；连续 5 帧超阈值确认接触。

- 输出 y[k] = x[k] - baseline[k]。

### 4.2 接触后漂移预测

接触确认后，在 t_ref = 1.25 s 用过去窗口锁定阶跃参考 s_j；随后对每个受载通道假设

y_j(t) = s_j + a_j·(φ(t-t0) - φ(t_ref)) + v

- φ=t：线性核；

- φ=1-e^{-t/τ}：指数核；

- φ=log1p(t/τ_L)：对数核。

幅度 a_j 用标量 RLS 或 Kalman 在线更新并立即扣除预测漂移。t_ref 之前不做漂移修正，保证阶跃参考只用过去/当前样本。

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 接触确认 | 连续 5 帧 | 去毛刺 |
| t_ref | 1.25 s | 阶跃参考锁定时刻 |
| 门控 α | 0.005 | 空载基线时间常数约 3 s |
| RLS R, P0 | 1e-4, 1e3 | 对应约 0.01 N 噪声 |
| Kalman Q | 1e-11 | 漂移幅度随机游走 |
| 因果中值 | 3 点 | med(x[k-2],x[k-1],x[k]) |
| thr, τ_exp, τ_log | 留一法标定 | 测试段不参与选参 |

### 4.3 参与对比的 10 个因果输出

raw、host_kalman、gate_baseline、ema_hp、ref_common、rls_linear、rls_exp、rls_log、kalman_log、pipeline。

其中 host_kalman 是主机现有输出文件，其内部因果性无法从数据文件证明，只作为现有方案对照；其余 9 个为本报告实现并通过因果性校验。

## 5. 评价指标

- 阶跃：接触前 3 s 中位数 pre，接触后 0.5~2.0 s 中位数 on，step=on-pre。

- 漂移：负载末 3 s 中位数 tail，drift=tail-on。

- 负载 RMSE：整段负载相对 pre+step 的 RMSE，衡量“恒定负载是否真的恒定”。

- 卸载残差：卸载 5 s 后至结束的中位数相对 pre。

- 百分比均以对应通道原始阶跃为分母，跨方法可比。

- 算法输出只用当前/过去数据；上述窗口仅用于事后评分。

## 6. 因果算法横向对比结果

### 6.1 主通道 ch17 全时序

图6 ch17 全时序因果校正效果

### 6.2 主通道关键指标（完整值见 results/causal_algorithm_summary.csv）

| 方法 | 数据1 漂移% / RMSE% | 数据2 漂移% / RMSE% | 数据3 漂移% / RMSE% |
| --- | --- | --- | --- |
| 原始数据 | 64.3 / 46.0 | 65.3 / 45.3 | 51.3 / 42.1 |
| 主机现有Kalman输出 | 63.5 / 45.0 | 73.0 / 44.7 | 45.7 / 31.7 |
| 接触门控基线 | 64.3 / 46.0 | 65.3 / 45.3 | 51.3 / 42.1 |
| 一阶高通 EMA | 90.5 / 81.4 | 88.7 / 85.5 | 92.2 / 83.8 |
| 门控基线+参考共模 | 64.3 / 46.0 | 65.3 / 45.3 | 51.3 / 42.1 |
| RLS线性 | 13.2 / 9.9 | 12.1 / 17.5 | 19.0 / 14.5 |
| RLS指数 | 2.9 / 6.3 | 9.5 / 8.2 | 3.7 / 6.9 |
| RLS对数 | 3.7 / 4.1 | 7.1 / 5.2 | 4.9 / 5.3 |
| Kalman对数漂移状态 | 1.6 / 3.9 | 1.0 / 3.7 | 1.4 / 4.0 |
| 推荐因果流程（Kalman对数+中值3） | 1.5 / 3.5 | 1.0 / 3.6 | 1.4 / 3.9 |

- 所有门控类方法阶跃保持率 99.6~99.9%，卸载残差 -0.7%~+0.2%，说明零漂前端有效。

- rls_linear 残余 12~19%，说明线性模型不够。

- ema_hp 漂移指标看似被压下去，但负载段持续衰减 88~92%，对静态力测量不可用；小波/ALS 等同理（本因果版未纳入）。

- ref_common 与门控基线几乎相同：本数据时漂不是共模漂移，参考通道无法修时漂。

### 6.3 汇总柱状图与热图

图7 因果算法漂移与RMSE汇总

图8 因果方法×数据指标热图

### 6.4 阵列级残余漂移空间图

图9 校正后漂移空间分布

kalman_log 与 pipeline 的 31 通道残余漂移地图接近 0；原始地图中 ch17 及邻近通道呈现明显红区。

### 6.5 零漂方法对比

图11 零漂校正方法对比

- 原始前基线 0.122/0.078/0.011 N；门控基线把三组前基线收到 -0.002/0.007/0.003 N。

- 卸载后残差从原始 +0.019/-0.078/-0.011 N 收到门控类方法的 +0.002/-0.007/-0.003 N。

## 7. 超参数留一标定、敏感性与因果性校验

### 7.1 留一标定结果

| 测试数据 | 训练数据 | 接触阈值 | τ_exp | τ_log |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数据1 | 数据2、数据3 | 3.00 N | 30 s | 0.5 s |
| 数据2 | 数据1、数据3 | 3.60 N | 30 s | 0.5 s |
| 数据3 | 数据1、数据2 | 3.60 N | 40 s | 5.0 s |

- 接触阈值由训练组最大空载总和的 1.5 倍且不低于 3 N 得到，对三组数据都能正确检测接触。

- τ 的留一选择有波动（数据3 选到 5 s），说明三组记录尚不足以唯一确定时间核；这也是后文建议补采数据的原因。

图12 留一法标定曲线

### 7.2 在线权衡与敏感性

图10 在线算法权衡

- EMA 高通：阶跃保留率越高，漂移残留越大；不适用于静态力。

- RLS 对数核：τ_L 在 0.5~10 s 内漂移残留均可控制在约 5~10%，RMSE 对 τ_L 相对稳健；Kalman 对数核进一步把残余压到 1~2%。

### 7.3 因果性数值校验

对 8 个自行实现算法（gate_baseline、ema_hp、ref_common、rls_linear、rls_exp、rls_log、kalman_log、pipeline），在 6 个截断点截断输入重跑，输出与完整运行前段完全一致：

| 校验项 | 结果 |
| --- | --- |
| 最大绝对误差 | 0（全部数据、全部截断点） |
| 校验文件 | results/causality_check.json |

## 8. 推荐实装方案

### 8.1 推荐流程（每通道）

- 初始化：前 1 s 中值初始化基线；contact=false。

- 门控基线：total≤thr 时 EMA 更新基线并输出 y=x-baseline；total>thr 连续 5 帧确认接触，基线冻结。

- 锁阶跃参考：接触后 t_ref=1.25 s，取 [+0.5 s, +1.25 s] 中值作为 s_j；阶跃响应 >0.15 N 的通道进入漂移补偿。

- Kalman 对数漂移状态：φ_k=log1p((t-t0)/τ_L)，B_k=φ_k-φ(t_ref)；状态 a_j 随机游走 Q=1e-11，测量 y_k=s_j+a_j·B_k+v，R=1e-4；输出 y_k-a_j·B_k。

- 脱离：total≤thr 连续 5 帧确认脱离，停止漂移补偿，恢复门控基线更新。

- 可选：接触段输出再过 3 点因果中值，降低 0.001 N 量化噪声。

### 8.2 推荐参数

| 参数 | 推荐值 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 接触阈值 | 3.0 N（或按空载总和 1.5 倍+裕量） | 用至少两段空载数据标定 |
| t_ref | 1.25 s | 太短受接触瞬态影响，太长则参考窗内已含漂移 |
| 门控 α | 0.005 | 空载基线 3 s 时间常数 |
| τ_L | 0.5~5 s，按留一标定 | 本报告三组数据标定为 0.5/0.5/5 s |
| Kalman Q / R | 1e-11 / 1e-4 | R 可按量化噪声与空载 std 调整 |

### 8.3 预期收益与限制

- 在现有三组数据上：主通道漂移 51~65% → 1.01.5%；负载 RMSE 42~46% → 3.53.9%；零漂前基线 → 约 0.002~0.007 N；阶跃保持率 99.8~99.9%。

- 限制：漂移时间核的 τ 跨组仍不稳定；只有 3 段数据；接触阈值和 τ 需在更多工况下标定；主机 kalman_compensated 内部状态未知，最终建议用原始 CSV 直接接入本流程。

## 9. 需要补采的数据建议

- 多负载等级：0.5、1、2、3、5 N，每级至少 3 次，验证“漂移幅度 ∝ 初始阶跃”的增益模型。

- 多持续时长：30 / 60 / 120 / 300 s 恒定负载，明确时漂是饱和还是持续增长；每组卸载后至少再空载 120 s。

- 多次加卸载循环：连续 5~10 次“空载→负载→空载”，辨识蠕变、滞回与残余。

- 开机暖机：上电后先空载记录 5~10 min，每 30 s 做一次轻触/回零，把暖机零漂与接触零漂分开。

- 不同接触材料与温度：手指、硅胶、金属压头；记录传感器/环境温度，区分材料蠕变与电子学漂移。

- 原始数据：当前 CSV has_raw_adc=false，建议同时保存原始 ADC 与显示值，确认漂移发生在传感前端还是后处理。

- 时间戳：固定采样率并保存单调样本计数，避免 38% 重复时间戳。

- 参考真值：用六维力/力矩传感器或砝码记录真实接触力，才能评价校正后绝对精度。

- 主机内部状态：若使用主机 Kalman，请同时导出基线/漂移状态与参数，便于复现其因果性。

## 10. 复现步骤

在 DSv4 目录执行：

# 1. 数据特征分析（诊断图件，不含算法验证）
python scripts\01_characterize.py

# 2. 留一法超参数标定
python scripts\04_causal_calibration.py

# 3. 因果算法评测
python scripts\02_causal_evaluate.py

# 4. 对比图件
python scripts\03_causal_compare_plots.py

# 5. 因果性数值校验
python scripts\05_causal_check.py

输出文件：

- 图件：figures/fig01~fig12*.png

- 指标：results/causal_algorithm_metrics.json、results/causal_algorithm_summary.csv

- 标定：results/causal_calibration.json

- 因果性校验：results/causality_check.json

- 特征指标：results/characterization_metrics.json

历史非因果版本（全段拟合 detrend/ALS/小波等）已归档在 scripts/legacy_non_causal、figures/legacy_non_causal、results/legacy_non_causal，仅用于对照思路，不作为本版结论。